| ENGLISH | TRANSLATION |
| --- | --- |
| Prior to use, carefully read the instructions for use. | Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. |
| GC Fuji PLUS | GC Fuji PLUS |
| RADIOPAQUE REINFORCED GLASS IONOMER LUTING CEMENT | RADIOPÁKNÍ ZESÍLENÝ SKLOIONOMERNÍ FIXAČNÍ CEMENT |
| For use only by a dental professional in the recommended indications. | K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích. |
| RECOMMENDED INDICATIONS 1. Cementation of metal-based inlays, onlays, crowns and bridges 2. Cementation of resin inlays, onlays, crowns and bridges 3. Cementation of all ceramic inlays 4. Cementation of high strength (zirconia based) all ceramic crowns and bridges 5. Cementation of metal, ceramic and fiber posts | DOPORUČENÉ INDIKACE 1. Cementování všech typů kovových inlejí, onlejí, korunek a můstků. 2. Cementování všech typů pryskyřičných inlejí, onlejí, korunek a můstků. 3. Cementování všech keramických inlejí 4. Cementování všech korunek a můstků zhotovených z keramiky s vyšší pevností (na bázi zirkonia) 5. Cementování kovových a keramických čepů, i čepů ze skelného vlákna |
| CONTRAINDICATIONS 1. Pulp capping. 2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician. | KONTRAINDIKACE 1.Přímé překrytí pulpy 2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. |
| DIRECTIONS FOR USE Powder / Liquid ratio (g/g) 2.0/1.0 Mixing time (sec.) 20’’ Working time (min., sec.) (at 23 °C) (from start of mixing) 2’30” Final finishing commencing time (after seating the restoration) 4’30’’ 1. TOOTH PREPARATION a) Prepare tooth in usual manner. For pulp capping, use calcium hydroxide. b) Clean the prepared tooth with pumice and water. Note: Use GC Fuji PLUS CONDITIONER on the prepared tooth surface for 20 seconds for optimal adhesion. c) Rinse thoroughly with water. Remove excess moisture by blotting with a cotton pellet or gently blowing with an oil-free air. DO NOT DESICCATE. Prepared surfaces should appear moist (glistening). 2. RESTORATION PREPARATION Make sure that the restoration is pretreated and handled according to the manufacturer’s instructions. 3. POWDER AND LIQUID DISPENSING a) The standard powder to liquid ratio is 2.0g / 1.0g. (1 level large scoop of powder to 3 drops of liquid, or 1 level small scoop of powder to 1 drop of liquid). b) For accurate dispensing of powder, lightly tap the bottle against the hand. Do not shake or invert. c) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently. d) Close bottles immediately after use. 4. MIXING Dispense powder and liquid onto the pad. Using the plastic spatula, add all the powder to the liquid. Mix rapidly for 20 seconds. Note : When mixing larger amounts, divide the powder into 2 equal parts. Mix the first portion with all of the liquid for 15 seconds. Incorporate the remaining portion and mix the whole thoroughly for 15-25 seconds (total 30-40 seconds). 5. CEMENTATION a) Coat the internal surface of the restoration with sufficient cement and seat immediately. The working time is 2 minutes 30 seconds from start of mixing at 23°C (73.4°F). Higher temperature will shorten working time. Note: For more complex procedures requiring longer working time, it is recommended to mix powder and liquid on a cold mixing slab and or use GC Fuji PLUS EWT. b) Maintain moderate pressure. c) Start removing excess cement when the excess cement feels rubbery. d) Finishing can be started 4 minutes 30 seconds after seating the restoration. | NÁVOD K POUŽITÍ Prášek / tekutina poměr (g/g) 2.0/1.0 Míchací čas (sek.) 20’’ Pracovní čas (min., sek.) (při 23°C) (od začátku míchání) 2’30’’ Počátek konečného opracování (po usazení náhrady) 4’30’’ 1.PŘÍPRAVA ZUBU a) Připravte zub běžným způsobem. Pro pokrytí pulpy použijte hydroxid vápenatý. b) Očistěte připravený zub pemzou a vodou. Poznámka: Použijte GC Fuji PLUS KONDICIONÉR na připravený povrch po dobu 20 sekund k zesílení adheze. c) Důkladně opláchněte vodou. Odstraňte přebytečnou vlhkost vatovým tampónem nebo jemně vysušte vzduchem (bez obsahu oleje). NEPŘESUŠUJTE. Připravený povrch by měl vypadat vlhký (matně lesklý). 2. PŘÍPRAVA NÁHRADY Ujistěte se, že náhrada je připravena dle instrukcí výrobce. 3. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU A TEKUTINY a) Standardní poměr prášku a tekutiny je 2,0 g/1,0 g (1 velká lžička prášku na 3 kapky tekutiny nebo 1 malá lžička prášku na 1 kapku tekutiny). b) Pro přesné odměření prášku lehce proklepejte lahvičku proti ruce, neprotřepávejte a neobracejte ji. c) Držte lahvičku s tekutinou vertikálně a lehce stiskněte. d) Uzavřete lahvičky ihned po použití. 4. MÍCHÁNÍ Nadávkujte prášek i tekutinu na podložku. Umělohmotnou špachtlí smíchejte prášek s tekutinou. Míchejte rychle 20 sekund. Poznámka: Při větších dávkách rozdělte prášek na dvě stejné poloviny. První polovinu míchejte s celým objemem tekutiny 15 sekund. Poté přidejte zbytek a všechno důkladně míchejte 15-25 sekund (celkově 30-40 sekund). 5.CEMENTOVÁNÍ a) Pokryjte vnitřní povrch náhrady dostatečným množstvím cementu a okamžitě usaďte. Pracovní čas je 2 minuty 30 sekund od začátku míchání při 23°C (73.4°F). Vyšší teplota zkracuje pracovní čas. Poznámka: Pro komplexnější práce vyžadující delší pracovní čas je doporučeno míchat prášek a tekutinu na ochlazené podložce nebo použít GC Fuji PLUS EWT. b) Udržujte mírný tlak. c) Začněte s odstraněním přebytečného cementu až získá tzv. „gumovou konzistenci“. d) Zakončování může být zahájeno 4 minuty 30 sekund po usazení náhrady. |
| STORAGE Store in a cool and dark place (4-25°C) (39.2-77.0°F). (Shelf life: powder 3 years, liquid 2 years from date of manufacture) | SKLADOVÁNÍ Skladujte na chladném a tmavém místě při teplotě (4-25°C) (39,2-77,0°F) (Expirace: prášek 3 roky, tekutina 2 roky od data výroby) |
| SHADES Yellow A3 (Vita® shade) Translucent Vita® is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany. | ODSTÍN Žlutá A3 (Vita® odstín) Translucentní Vita® je registrovanou ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo. |
| PACKAGES 1. 1-1 package : 15g powder, 8g (7mL) liquid, GC Fuji PLUS CONDITIONER 7g (6.5mL), a double-ended powder scoop, a plastic spatula, mixing pad (#23) 2. Powder 15g with scoop 3. Liquid 8g (7mL) 4. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7g (6.5mL) | BALENÍ 1. 1-1 balení: 15 g prášek, 8 g (7 ml) tekutina, GC Fuji PLUS KONDICIONÉR 7g (6,5 ml), lžička se dvěma různými konci, umělohmotná špachtle, míchací podložky (#23) 2.Prášek 15 g se lžičkou 3.Tekutina 8 g (7 ml) 4. GC Fuji PLUS KONDICIONÉR 7g (6,5 ml) |
| CAUTION 1. In case of contact with oral tissue or skin, remove immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. Flush with water. To avoid contact, a rubber dam and/or cocoa butter can be used to isolate the operation field from the skin or oral tissue. 2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention. 3. DO NOT mix powder or liquid with components of other glass ionomer cements. 4. GC Fuji PLUS CONDITIONER contains 2% Ferric Chloride. It is not recommended to use GC Fuji PLUS CONDITIONER in combination with products containing Epinephrine as this may stain oral tissue. 5. Do not use GC Fuji PLUS in combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder GC Fuji PLUS from setting or bonding properly. 6. This product is not indicated for filling or core build-up. | UPOZORNĚNÍ 1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou odstraňte okamžitě cement bavlněným tampónem, gázou nebo houbičkou namočenou v lihu. Opláchněte vodou. Pro izolaci operačního pole lze použít kofrdam a/nebo kakaové máslo. 2. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 3.NEMÍCHEJTE prášek ani tekutinu s komponenty jiných skloionomerních cementů 4. GC Fuji PLUS KONDICIONÉR obsahuje 2% chlorid železitý. Není tedy doporučeno používat GC Fuji PLUS KONDICIONÉR v kombinaci s produkty obsahujícími epinefrin, mohlo by dojít k potřísnění tkáně dutiny ústní. 5. Nepoužívejte GC Fuji PLUS v kombinaci s materiály obsahujícími eugenol, jelikož eugenol může bránit řádnému tuhnutí a vazbě. 6. Tento produkt není indikován pro výplně nebo dostavby. |